Шкаф для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП» Исполнения: ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1; ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2; ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1; ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2; ШЭ-22-«Я-ФП»-03; ШЭ-22-«Я-ФП»-04; ШЭ-22-«Я-ФП»-05; ШЭ-22-«Я-ФП»-06. Руководство по эксплуатации. (паспорт) РЭ.9452.022.55307168

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Введение…………………………………………………………………... | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначение………………………………………………………………... | 2 |
| 3.Основные технические характеристики………………………………... | 2 |
| 4.Комплект поставки………………………………………………………. | 4 |
| 5.Устройство……………………………………………………………….. | 6 |
| 6.Подготовка и порядок работы, указание мер безопасности…………... | 7 |
| 7.Техническое обслуживание……………………………………………... | 7 |
| 8.Текущий ремонт………………………………………………………….. | 8 |
| 9.Сведения о рекламациях…………………………………………………. | 8 |
| 10.Правила транспортирования и хранения……………………………… | 9 |
| 11.Гарантийные обязательства……………………………………………. | 9 |
| 12.Утилизация……………………………………………………………… | 9 |
| 12.Свидетельство о приемке ……………………………………………… | 10 |
| 13.Свидетельство об упаковке…………………………………………….. | 10 |
| 14.Свидетельство о консервации………………………………………….. | 10 |
| Приложение |  |
| Гарантийный талон №1……………………………………………………. | 11 |
| Гарантийный талон №2……………………………………………………. | 11 |

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РНЗ 2015/3072 от 10.09.2015

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

1.2.Руководство предназначено для ознакомления со шкафом для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП» и устанавливает правила его эксплуатации    (использования, технического обслуживания, текущего ремонта, транспортирования и хранения).

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Шкаф ШЭ-22-«Я-ФП»  предназначен для длительного хранения гибких эндоскопов различного назначения после процесса дезинфекции высокого уровня или стерилизации, в условиях обеззараживания циркулирующего воздушного потока внутреннего объема шкафа методом воздействия ультрафиолетового излучения и фильтрации.

2.2.Шкаф ШЭ-22-«Я-ФП» размещают в процедурных/манипуляционных эндоскопических кабинетах и помещениях для обработки эндоскопов.

2.3.Шкаф ШЭ-22-«Я-ФП»  имеет следующие исполнения:

- ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1, шкаф одностворчатый с возможностью подвешивания до двух эндоскопов гибких и креплением для рециркулятора бактерицидного;

- ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2, шкаф одностворчатый с возможностью подвешивания до двух эндоскопов гибких и креплением для рециркулятора бактерицидного;

- ШЭ-22-«Я-ФП»-02, шкаф двустворчатый с возможностью подвешивания до четырех эндоскопов гибких и креплением для рециркуляторов бактерицидных.

- ШЭ-22-«Я-ФП»-03, шкаф одностворчатый с возможностью подвешивания до трех эндоскопов гибких и встроенной системой обеззараживания воздуха.

- ШЭ-22-«Я-ФП»-04, шкаф двустворчатый с возможностью подвешивания до шести эндоскопов гибких и встроенной системой обеззараживания воздуха.

- ШЭ-22-«Я-ФП»-05, шкаф одностворчатый с возможностью подвешивания до трех эндоскопов гибких, встроенной системой обеззараживания воздуха и смотровым окном.

- ШЭ-22-«Я-ФП»-06, шкаф двустворчатый с возможностью подвешивания до шести эндоскопов гибких, встроенной системой обеззараживания воздуха и смотровыми окнами.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Габаритные размеры и масса  шкафов и  указаны в таблице №1.

Таблица№1.

| Исполнение | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1 | 1925х454х370 | 45 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2 | 1925х454х370 | 45 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1 | 1925х910х370 | 90 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2 | 1925х910х370 | 90 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-03 | 1950х620х550 | 58 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-04 | 1950х1240х550 | 116 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-05 | 1950х620х550 | 58 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-06 | 1950х1240х550 | 116 |

Допускаемые отклонения габаритных размеров не более  ± 10 мм, массы не более  ± 0,5 кг

3.2.Опоры шкафов допускают регулировку не менее 10 мм.

3.3. Питание шкафов должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением (220±22) В., частотой (50±1) Гц.

3.4. Потребляемая мощность шкафов соответствует данным в таблице № 2.

Таблица№2

| Наименование исполнения | Потребляемая мощность, Вт. |
| --- | --- |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1 | 200 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2 | 40 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1 | 400 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2 | 80 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-03 | 40 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-04 | 80 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-05 | 40 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-06 | 80 |

Примечание: Шкафы исполнений ШЭ-22-«Я-ФП»-01 и ШЭ-22-«Я-ФП»-02 содержат крепления во внутреннем объеме корпуса для размещения рециркулятора бактерицидного РБ-07-«Я-ФП» или РБ-18-«Я-ФП»-02. Потребление электрической мощности зависит от паспортных данных и количества  рециркуляторов.

3.5.Производительность встроенного микровентилятора (объем воздуха, проходящий через внутренний объем шкафа и обеззараживаемый им за один час) соответствует данным, приведённым в таблице №3

Таблица №3

| Наименование исполнения | Производительность, не менее, куб/час |
| --- | --- |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1 | 60 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2 | 120 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1 | 60 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2 | 120 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-03 | 50 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-04 | 100 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-05 | 50 |
| ШЭ-22-«Я-ФП»-06 | 100 |

Примечание: Шкафы исполнений ШЭ-22-«Я-ФП»-01 и ШЭ-22-«Я-ФП»-02 содержат крепления во внутреннем объеме корпуса для размещения рециркулятора бактерицидного РБ-07-«Я-ФП» или РБ-18-«Я-ФП»-02. Объем обеззараживаемого воздуха зависит от паспортных данных и количества  рециркуляторов.

3.6.В качестве источника бактерицидного  излучения вариабельно  используются лампы производителей:

- TUV 15W/G15 LL фирмы "PHILIPS";

- LTC 15 T8 фирмы "LightTech";

- HNS 15W OFR фирмы "OSRAM".

Облученность от  источника  УФ-излучения (при снятом коробе) на расстоянии 1 метра  спектральном диапазоне  253,7 нм должна быть не менее 1Вт/м для ШЭ-22-«Я-ФП»-03, ШЭ-22-«Я-ФП»-04, ШЭ-22-«Я-ФП»-05, ШЭ-22-«Я-ФП»-06.

3.7.Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемый при работе шкафа,  не более 40 дБА.

3.8.Шкаф устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочной поверхностью шкафа и полом не более 100,0 мм.

3.9.Металлические и неметаллические неорганические покрытия соответствуют для условий эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303.

3.10. Лакокрасочные покрытия -  по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

3.11. Шкаф при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2

3.12.Средний срок службы шкафа не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является состояние шкафа, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

3.11.Шкаф при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

3.12.Шкаф при эксплуатации устойчив к механическим воздействиям для группы 1 по ГОСТ Р 50444.

3.13.Шкафы, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, по устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444.

3.14.Наружные и внутренние поверхности шкафов устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки шкафов для хранения эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП» должен соответствовать данным, указанным в таблицах № №4-11

Таблица №4

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | РБ-07-«Я-ФП» | 1 |
| 3 | Емкость пластиковая | 1 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 1 |

Таблица №5

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | РБ-18-«Я-ФП»-02 | 1 |
| 3 | Емкость пластиковая | 1 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 1 |

Таблица №6

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | РБ-07-«Я-ФП» | 2 |
| 3 | Емкость пластиковая | 2 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 2 |

Таблица №7

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | РБ-18-«Я-ФП»-02 | 2 |
| 3 | Емкость пластиковая | 2 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 2 |

Таблица №8

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-03 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | Вставка плавкая | 2 |
| 3 | Емкость пластиковая | 1 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 1 |

Таблица №9

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-04 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | Вставка плавкая | 4 |
| 3 | Емкость пластиковая | 2 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 2 |

Таблица№10

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-05 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | Вставка плавкая | 2 |
| 3 | Емкость пластиковая | 1 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 1 |

Таблица №11

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЭ-22-«Я-ФП»-06 | 1 |
| Принадлежности: |
| 2 | Вставка плавкая | 4 |
| 3 | Емкость пластиковая | 2 |
| Эксплуатационная документация |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка |
| 5 | Тара упаковочная | 2 |

5.  УСТРОЙСТВО

5.1.Шкаф для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП» состоит  из закрепленного стальным профилем корпуса, на который  сварочными и крепежными соединениями   закреплены  двери и подвесные элементы, изготовленные окрашенного металла, стекла и пластика.

5.2.Корпус изготовлен из окрашенного металла, устойчивого к  дезинфицирующим средствам.

5.3.Шкаф  в исполнении ШЭ-22-«Я-ФП»-01-1, ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2, ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1 и ШЭ-22-«Я-ФП»-02-2 содержат крепления для установки рециркулятора бактерицидного, расположенные во внутреннем объеме.

5.4.Шкаф в исполнении ШЭ-22-«Я-ФП»-03, ШЭ-22-«Я-ФП»-04, ШЭ-22-«Я-ФП»-05, ШЭ-22-«Я-ФП»-06 имеет встроенную систему обеззараживания воздуха методом ультрафиолетовой обработки и фильтрации частиц пыли размером более 10 мкм. Достигается наличием воздушных фильтров класса G2 по ГОСТ Р 51251-99 «Фильтры очистки воздуха». Фильтры изготовлены из синтетических нетканых волокон. В качестве источника ультрафиолетового излучения используются бактерицидные лампы мощностью 30 W следующих производителей:

- TUV 15W/G15 LL фирмы "PHILIPS";

- LTC 15 T8 фирмы "LightTech";

- HNS 15W OFR фирмы "OSRAM".

Предусмотрена система индикации рабочего состояния и срока службы ламп бактерицидных. Индикатором рабочего состояния является светящаяся клавиша «Сеть», индикатор «Время наработки лампы» светится зеленым светом на протяжении полезного срока службы лампы ультрафиолетового, и красным по наступлению срока замены лампы (9000 часов).

5.5.Шкаф ШЭ-22-«Я-ФП» содержит в конструкции кронштейны для подвешивания гибких эндоскопов, выполненные из стали с защитным покрытием, устойчивым к механическому и химическому воздействию.

5.6.Дверцы шкафа имеют возможность запирания на ключ во избежание несанкционированного доступа к эндоскопам.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ, УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Извлечь шкаф из транспортной тары. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом  (обильное смачивание не рекомендуется).

6.2.Проверить комплектность шкафа.

6.3.После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

6.4.Провести сборку и техническое обслуживание шкафа согласно разделу  № 7 настоящего паспорта.

6.5.Произвести дезинфекцию шкафа в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством  в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.6. Установите эндоскопы, прошедшие процесс дезинфекции высокого уровня или стерилизации, на предназначенные для них держатели.

6.7.Включите сетевую вилку в розетку с рабочим напряжением 220 Вольт. Для исполнения шкафа ШЭ-22-«Я-ФП»-01, 02, 03 - включить расположенный во внутреннем объеме рециркулятор бактерицидный в режим постоянного функционирования и закрыть дверцу. Для исполнения шкафа ШЭ-22-«Я-ФП»-04, 05, 06 – закрыть дверцу, нажать клавишу «Сеть» на корпусе.

6.8. При необходимости изъятия эндоскопа открыть дверцу, не отключая изделие.

6.9.Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения и опрокидывания шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

6.10.Через 7 суток непрерывной работы поверхности шкафа  необходимо тщательно (изнутри и снаружи) промыть с помощью средств, разрешенных для проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, остатки моющих средств смыть прокипяченной питьевой водой. После чего внутренние поверхности шкафа двукратно (с выдержкой в течение одного часа после каждой обработки) протереть ветошью, смоченной средством дезинфекции по МУ-287-113. Во время данных операций шкаф должен быть обязательно отключен от сети питания 220 Вольт.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке шкафа.

7.2.Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования шкафа, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

7.3. Замена фильтрующего элемента циркулирующего воздуха шкафа не менее чем раз в 6 месяцев.

7.4. Замена источника УФ - излучения (лампы бактерицидной) по истечению полезного срока службы, примерно раз в год.

7.5.Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1.Общие положения:

8.2.Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий или предприятия-изготовителя.

8.3.Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и исправление неисправностей;

- проверка работоспособности изделия после ремонта.

8.4.Обнаружение неисправностей:

Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 7 (п. 7.2-7.5) настоящего паспорта.

8.5.Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

8.6.После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия изготовителя: 		ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос.Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль,  пр-т Толбухина,  д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru

тел Сервис центра 8(9019) 94- 40-56  e-mail: fm.servis@mail.ru

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1.Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25 С.

10.2.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

10.3.Перед длительным хранением металлические поверхности частей изделия без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ 15150-69.

10.4.Предельный срок защиты без переконсервации-5 лет.

10.5.Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию оберните двухслойной оберточной бумагой и заклейте клеевыми лентами, руководство по эксплуатации  положите в чехол.

10.6.Шкаф транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444  и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

10.7.Транспортирование и хранение изделия без упаковки завода – изготовителя не гарантирует сохранность. Повреждения  в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1.Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

11.2.Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

11.3.В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет шкаф или его части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт и указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Также необходимо выслать дефектную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости.

11.4.Рекламации на шкаф и его части, подвергнутые ремонту, у потребителя заводом не удовлетворяются.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Шкафы после окончания использования утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

13.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф  для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,

Исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-_______, ТУ 9452-022-55307168-2013.

заводской номер № _______________, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным  для эксплуатации.

Начальник ОТК     _________________                            _______________________________

МП  	                                               (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.)

Дата выпуска       « ____ »  ________________ 20    г.

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф  для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,

Исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-_______, ТУ 9452-022-55307168-2013.

заводской номер № _______________,   упакован

(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________            _________________                  ____________________________

(должность)  	                                                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

Дата упаковывания       « ____ »  ________________ 20    г.

15.СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Шкаф  для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,

Исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-_______, ТУ 9452-022-55307168-2013.

заводской номер № _______________,   подвергнут

(наименование и шифр предприятия, производившего консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата консервации    « ____ »  ________________ 20    г.

Срок консервации ______________________________________

Консервацию произвел __________________________________

МП                                                                                                     (подпись)

Изделие после консервации принял _______________________

(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

Шкаф  для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,

Исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-_______, ТУ 9452-022-55307168-2013.

Номер и дата выпуска ___________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен ____________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию  _______________________     « ____ »  ________________ 20   г.

(подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _______________________________________________________________________

Города  ________________________________________________________________

Руководитель ремонтного предприятия       __________________________________

МП                                                                                                                                                  (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

Шкаф  для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,

Исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-_______, ТУ 9452-022-55307168-2013.

Номер и дата выпуска ___________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен ____________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию  _______________________     « ____ »  ________________ 20   г.

(подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _______________________________________________________________________

Города  ________________________________________________________________

Руководитель ремонтного предприятия       __________________________________

МП                                                                                                                                                  (подпись)