Наименование по РУ:

Установка для ударно-волновой терапии УВТ-«Мед ТеКо»

| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Принцип действия аппликатора | Электромагнитный аппликатор фокусированных ударных волн разборного типа с возможностью замены электромагнитной катушки после выработки ресурса. В комплекте 3 насадки на аппликатор для изменения глубины воздействия ударных волн. Вид контакта неинвазивный |
|  | Ресурс работы аппликатора фокусированной ударной волны | 1 миллион ударных волн |
|  | Размер фокуса (ШхВ; Д), мм | Не более 5х5; не менее 30 |
|  | Максимальная глубина проникновения ударных волн, мм | 120 c допускаемыми отклонениями ± 20% |
|  | Фокусное расстояние, мм | - для насадки №1 (45мм) – 45; - для насадки №2 (30мм) – 30; - для насадки №3 (15мм) – 15 ± 10% |
|  | Плотность энергии фокусированных ударных волн, мДж/мм2 | (0,01-0,55) ± 30% с шагом: - 0,01 в диапазоне 0,01-0,03; - 0,02 в диапазоне 0,03-0,07; - 0,03 в диапазоне 0,07-0,1; - 0,05 в диапазоне 0,1-0,55 |
|  | Частота повторений ударных волн, Гц | 1-8 с шагом 1 |
|  | Максимальная частота повторений ударных волн в зависимости от установленной плотности энергетического потока | Плотность энергетического потока, мДж/мм2 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 | Максимальная частота повторений, Гц 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 |
|  | Управление работой установки | - с помощью цветного сенсорного дисплей; - с помощью кнопок на аппликаторе; - с помощью педали управления |
|  | Режим работы аппарата, мин | Не продолжительный с рабочим циклом: - время работы – не более 20 - время паузы – не менее 20 |
|  | Время установления рабочего режима, мин | Не более 5 |
|  | Усилие перемещения установки с зафиксированными колесами, Н | Не более 220 (22 кгс) |
|  | Корректированный уровень звуковой мощности при работе с установки на расстоянии 1 м от наружного контура, дБА | Не более 65 |
|  | Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 1500 |
|  | Температура наружных частей установки, доступных для прикасания, °С | - 56 – для внешних поверхностей корпуса основного блока; - 50 – для внешних поверхностей блока управления; - 43 – для внешних поверхностей аппликатора и насадок |
|  | Потребляемая мощность, В∙А | 700 ± 10% |
|  | Напряжение питания аппарата, В | 230 ± 10% |
|  | Частота питания аппарата, Гц | 50 |
|  | Срок службы, лет | 5 |
|  | Габаритные размеры, мм: - основной блок; - блок управления; - аппликатор; - кабель (длина); - насадка для изменения фокусного расстояния №1 (45мм); - насадка для изменения фокусного расстояния №2 (30мм); - насадка для изменения фокусного расстояния №3 (15мм); - кольцо №1 для фиксации насадки №1; - кольцо №2 для фиксации насадки №2; - кольцо №3 для фиксации насадки №3; - держатель аппликатора; - кабель питания (длина); - кабель соединительный (основной блок-блок управления), (длина); - штанга поддержки кабеля аппликатора, (длина); - держатель для принадлежностей; - педаль; - кабель к педали; - мерная емкость; | 1034х545х440 ± 10% 331х293х167 ± 10% 107х132х230 ± 10% 1240 ± 10% 95х7 ± 10% 77,5х22,5 ± 10% 77,5х37,5 ± 10% 116х18,6 ± 10% 116х29,5 ± 10% 116х44,5 ± 10% 127х64х54 ± 10% 1800 ± 10% 665 ± 10% 355 ± 10% 255х148х125 ± 10% 100х65х35 ± 10% 1800 ± 10% 103х137х720 ± 10% |
|  | Масса аппарата с комплектом поставки, кг: - основной блок; - блок управления; - аппликатор с кабелем; - насадка для изменения фокусного расстояния №1 (45мм); - насадка для изменения фокусного расстояния №2 (30мм); - насадка для изменения фокусного расстояния №3 (15мм); - кольцо №1 для фиксации насадки №1; - кольцо №2 для фиксации насадки №2; - кольцо №3 для фиксации насадки №3; - держатель аппликаторов; - кабель питания; - кабель соединительный (основной блок-блок управления); - штанга поддержки кабеля аппликатора; - держатель для принадлежностей; - педаль управления - мерная емкость | 56,2 ± 10% 50 ± 10% 2 ± 10% 1,5 ± 10% 0,046 ± 10% 0,09 ± 10% 0,122 ± 10% 0,03 ± 10% 0,058 ± 10% 0,056 ± 10% 0,05 ± 10% 0,17 ± 10% 0,036 ± 10% 1,25 ± 10% 0,4 ± 10% 0,16 ± 10% 0,196 ± 10% |
|  | Программное обеспечение по возможным воздействиям на пациента соответствует классу безопасности «А» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62304, устанавливается изготовителем - при изготовлении изделия и в условиях эксплуатации у пользователя нет доступа к ПО. Идентификационные данные ПО: -номер версии (идентификационный номер встроенного ПО), не ниже 01.00.00; -дата выпуска апрель 2021г.; В качестве сенсорного дисплея должен использоваться цветной сенсорный дисплей типа 10.1inch HDMI LCD со следующими характеристиками: диагональ экрана 10,1 дюймов, разрешение экрана 1024х600, входной интерфейс HDMI. |
|  | Стерилизация не требуется, изделие не стерильно. |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током I, тип ВF по ГОСТ Р МЭК 60601-1 |
|  | Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
|  | Группа 2 в зависимости от воспринимаемых механических воздействий по ГОСТ Р 50444 |
|  | Класс 2а в зависимости от степени потенциального риска применения по ГОСТ 31508 |
|  | Степень защиты аппарата от проникновения твердых предметов и от проникновения воды – IPХ0 по ГОСТ 14254 для установки, IPХ1 – для педали |
|  | Условия эксплуатации: - температура воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С; - влажность воздуха при температуре плюс 25 °С не более 80 %; - атмосферное давление от 630 – 800 мм рт.ст. |